Załącznik nr 1

................................									...............….........2017

( pieczątka firmowa )

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa ..................................................................................................................

Adres .............................................................................................................................

#### REGON..........................................................................................................................

NIP ................................................................................................................................

Nr konta bankowego .....................................................................................................

Telefon ............................................FAX......................................................................

e-mail ………………………………………………………………………………….

Dane dla Urzędu Zamówień Publicznych:

Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem :   (  Tak     (  Nie

Niniejszym składam ofertę na:

ogłoszony przez

Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich przy

ul. Jana Pawła II 2 przetargu nieograniczonego zakup sprzętu medycznego

PAKIET 1

    - Pompa strzykawkowa - 16 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Zasady oceny punktowej Funkcjonalność | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
| I. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1. | Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego 10 godz. przy przepływie 5 ml/godz. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 3. | Czas ładowania akumulatora < 6 godzin | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 4. | Masa pompy wraz z zaciskiem umożliwiającym mocowanie na stojaku lub szynie maksymalnie 2,2 kg | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 5. | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej oraz szyny poziomej | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 6. | Pompa wyposażona w zasilacz zewnętrzny lub wewnętrzny zasilacz zintegrowany w obudowie pompy . | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| II. | Mocowanie strzykawki |  |  |  |
| 7. | Mocowanie strzykawki od czoła pompy | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 8. | Pełne mocowanie strzykawki możliwe za równo przy włączonej jak i wyłączonej pompie. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 9. | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (minimum 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim) | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 10. | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 11. | Pompa wyposażona w system zabezpieczający przed przypadkowym wciśnięciem tłoka jak również w przypadku upadku pompy ma chronić tłok przed przypadkowym wciśnięciem lub uszkodzeniem. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 12. | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| III. | Programowanie infuzji |  |  |  |
| 13. | Zakres szybkości infuzji minimum 0,1 – 1200 ml/godz. | TAK | Do 1200 - 0 pkt Powyżej 1200 - 10 pkt |  |
| 14. | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 15. | Regulacja szybkości podaży bolusa min 50 – 1000 ml/h | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 16. | Dokładność mechanizmu pompy +/- 1% | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 17. | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 999,9 ml | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 18. | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 19. | Ciągły pomiar ciśnienia w linii | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 20. | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – minimum 9 poziomów | TAK PODAĆ | Do 9 - 0 pkt Powyżej 9 - 20 pkt |  |
| 21. | Funkcja wypełnienia linii: 3 tryby obowiązkowy, nieobowiązkowy i zalecany | TAK PODAĆ | Jeden tryb 0 - pkt Dwa tryby 5 - pkt trzy tryby 10 - pkt |  |
| 22. | Funkcja KVO | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 23. | Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości od 0,1 do 5 ml/h lub określona fabrycznie | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 24. | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godzin | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| IV. | Panel sterowania |  |  |  |
| 25. | Sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 26. | Wskaźnik pracy pompy widoczne z min.5 metrów | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 27. | Klawiatura symboliczna | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 28. | Komunikaty tekstowe w języku polskim | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 29. | Wbudowana w pompę możliwość dopasowana ekranu głównego oraz zawartości menu do potrzeb oddziału | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 30. | Biblioteka leków | TAK PODAĆ | Do 100 leków - 0 pkt Powyżej 100 leków - 10 pkt |  |
| V. | Układ alarmów |  |  |  |
| 31. | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeż | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 32. | Alarm pustej strzykawki | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 33. | Alarm przypominający–zatrzymana infuzja | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 34. | Alarm okluzji | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 35. | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 36. | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 37. | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 38. | Alarm braku lub źle założonej strzykawki | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 39. | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 40. | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 41. | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 42. | Alarm wstępny przed końcem infuzji. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| VI. | Pozostałe |  |  |  |
| 43. | Instrukcja obsługi w języku polskim ( wraz z dostawą sprzętu) | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 44. | Możliwość komunikacji przez porty, USB lub/i , Ethernet lub/i RS232 | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 45. | Gwarancja 24 miesiące | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 46. | Pompa wyposażona w złącze przywołania pielęgniarki | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 47. | Możliwość łączenia i przenoszenia w zestawach po 3 sztuki. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 48. | Możliwość łączenia pomp w moduły po min. 2 szt. Zasilane jednym przewodem | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 49. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 50. | Paszport techniczny | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 51. | Bezpłatne przeglądy okresowe (dotyczy również części), w okresach wskazanych przez producenta, przez cały okres gwarancji | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 52. | Gwarancja min. 24miesiące | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 53. | Autoryzowany serwis | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 54. | Lokalizacja punktu/ów serwisowych zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z Rozdział 11 - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. - Dz. U. z 2015 poz. 876; (wymienić): | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 55. | Szkolenie personelu. | TAK | Bez oceny punktowej |  |

………………………

podpis  Wykonawcy

    - Pompa objętościowa - 4 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Zasady oceny punktowej Funkcjonalność | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
| I. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1. | Pompa objętościowa do podawania dożylnego i dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego minimum 8 godz. przy przepływie 100 ml/godz. | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 3. | Pompa wyposażona w zasilacz wewnętrzny lub zewnętrzny | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 4. | Masa pompy wraz z uchwytem mocującym oraz transportowym ≤2 kg | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 5. | Automatyczne zabezpieczenie przed swobodnym przepływem podczas otwarcia drzwiczek pompy | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 6. | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej oraz szyny poziomej | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 7. | Ręczne lub automatyczne zamykanie drzwiczek | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 8. | Funkcja programowania infuzji bez założonego drenu – przygotowanie pompy na przyjście pacjenta | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 9. | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 10. | Zakres szybkości infuzji przynajmniej 0,1 do 1200 ml/godz. | TAK PODAĆ | Do 1200 - 0 pkt Powyżej 1200 - 10 pkt |  |
| 11. | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 12. | Bolus podawany na żądanie, w dowolnym momencie infuzji. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 13. | Regulacja szybkości podaży bolusa minimum 50 – 1200 ml/h | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 14. | Dokładność pompy +/- 5% | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 15. | Auto-test uruchamiany automatycznie po założeniu drenu sprawdzający prawidłową pracę pompy w połączeniu z weryfikacją założenia zestawu infuzyjnego – eliminacja ryzyka niekontrolowanego przepływu | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 16. | Praca w oparciu o dedykowane linie infuzyjne wyposażone w zastawkę silikonową, nie posiadające w swoim składzie lateksu oraz DEHP | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 17. | Wszystkie zestawy współpracujące z pompą wyposażone są w automatycznie blokowany zacisk, zapobiegający swobodnemu przepływowi po otwarciu drzwiczek pompy oraz zacisk rolkowy na drenie | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 18. | Mechanizm nie wywołujący hemolizy – dedykowane dreny do transfuzji oraz podaży leków krwiopochodnych | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 19. | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 20. | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 98 godzin | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 21. | Ciągły pomiar i wizualizacja ciśnienia w linii | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 22. | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 9 poziomów | TAK PODAĆ | Do 9 - 0 pkt Powyżej 9 - 20 pkt |  |
| 23. | Funkcja KVO | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 24. | Zróżnicowana prędkość KVO programowana przez użytkownika w min. zakresie od 1ml/h do 20 ml/h lub określona fabrycznie. | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 25. | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godz. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 26. | Ciśnienie okluzji programowane w zakresie od 50 – 750 mmHg | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 27. | Wskaźnik pracy pompy widoczny z min. 5 metrów | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 28. | Biblioteka leków, wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | TAK PODAĆ | Do 100 leków - 0 pkt Powyżej 100 leków - 20 pkt |  |
| 29. | Funkcja wykrywania powietrza w linii z możliwością programowania rozmiaru wykrywanego pęcherzyka lub skumulowanego powietrza | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 30. | Sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| II. | Alarmy i ostrzeżenia |  |  |  |
| 31. | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 32. | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 33. | Alarm okluzji z sygnalizacją miejsca wystąpienia okluzji (przed lub za pompą) | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 34. | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 35. | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 36. | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 37. | Alarm braku lub źle założonego zestawu infuzyjnego | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 38. | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 39. | Alarm wstępny przed końcem infuzji | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 40. | Alarm powietrza w linii | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| III. | Pozostałe |  |  |  |
| 41. | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 42. | Możliwość komunikacji USB, lub/i Ethernet lub/i RS232 | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 43. | Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 44. | Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 szt. zasilane jednym przewodem | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 45. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 46. | Paszport techniczny | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 47. | Bezpłatne przeglądy okresowe (dotyczy również części), w okresach wskazanych przez producenta, przez cały okres gwarancji | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 48. | Gwarancja min. 24miesiące | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 49. | Autoryzowany serwis | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 50. | Lokalizacja punktu/ów serwisowych zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z Rozdział 11 - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. - Dz. U. z 2015 poz. 876; (wymienić): | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 51. | Szkolenie personelu. | TAK | Bez oceny punktowej |  |

……………………

podpis  Wykonawcy

    - Stacja dokująca - 4 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Zasady oceny punktowej Funkcjonalność | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
|  | Stacja dokująca |  |  |  |
| 1. | Stacja dokująca z uchwytem mocującym do stojaka lub szyny oraz uchwytem transportowym, pozwalająca na jednoczesne zasilanie 4 oferowanych pomp strzykawkowych. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Zatrzaskowe mocowanie oferowanych pomp w stacji dokującej z jednoczesnym automatycznym podłączeniem zasilania do pompy. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 3. | Możliwość komunikacji z Systemami PDMS (system zarządzania danymi pacjentów) potwierdzona działającymi instalacjami | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 4. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 5. | Paszport techniczny | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 6. | Bezpłatne przeglądy okresowe (dotyczy również części), w okresach wskazanych przez producenta, przez cały okres gwarancji | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 7. | Gwarancja min. 24miesiące | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 8. | Autoryzowany serwis | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 9. | Lokalizacja punktu/ów serwisowych zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z Rozdział 11 - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. - Dz. U. z 2015 poz. 876; (wymienić): | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 10. | Szkolenie personelu. | TAK | Bez oceny punktowej |  |

………………………

podpis  Wykonawcy

| l.p. | Pakiet 1 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | sztuka | 16 |  |  |  |  |
| 2 | Pompa objętościowa do podawania dożylnego i dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | sztuka | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Stacja dokująca z uchwytem mocującym do stojaka lub szyny oraz uchwytem transportowym, pozwalająca na jednoczesne zasilanie 4 oferowanych pomp strzykawkowych. | sztuka | 4 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie ……………………….. dni od dnia podpisania umowy do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

........................ słownie ............................................................................................................zł.

w tym:

wartość netto	- .........................................zł.

podatek VAT	- .........................................zł.

………………………

podpis  Wykonawcy

PAKIET 2

System ogrzewania pacjenta - 4 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Zasady oceny punktowej Funkcjonalność | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
|  | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1. | Przewoźne urządzenie do ogrzewania dorosłych pacjentów. Wyposażone w podstawę jezdną na 4 kółkach. Ustawiany nad łóżkiem pacjenta. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Zasilanie sieciowe 230V - 50/60Hz | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 3. | Szerokość promiennika min. 700mm | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 4. | Regulacja wysokości ustawienia promiennika nad łóżkiem. | TAK PODAĆ | W zakresie 300 mm - 0 pkt. W większym zakresie - 50pkt. |  |
| 5. | Regulacja obrotu głowicy grzejnej min +- 45O | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 6. | Moc zastosowanego promiennika min 750W | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 7. | Automatyczna regulacja temperatury | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 8. | Zakres automatycznej regulacji temperatury z dokładnością do max.+- 0,2oC | TAK PODAĆ | 34oC -38oC - 0 pkt. Większy zakres - 50 pkt. |  |
| 9. | Pomiar temperatury z dokładnością do 0,1oC | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 10. | Możliwość ręcznej regulacji mocy grzania | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 11. | Ręczna regulacja mocy grzania od 0 do mocy maksymalnej. max co 5% maksymalnego zakresu. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 12. | Promiennik wyposażony w oświetlenie skierowane na łóżko. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Alarmy |  |  |  |
| 13. | Alarm zbyt niskiej/wysokiej temperatury optyczny i akustyczny | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Pozostałe |  |  |  |
| 14. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 15. | Paszport techniczny | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 16. | Bezpłatne przeglądy okresowe (dotyczy również części), min. 1 w roku, przez cały okres gwarancji | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 17. | Gwarancja min. 24miesiące | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 18. | Lokalizacja punktu/ów serwisowych zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z Rozdział 11 - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. - Dz. U. z 2015 poz. 876; (wymienić): | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 19. | Szkolenie personelu. | TAK | Bez oceny punktowej |  |

| l.p. | Pakiet 2 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przewoźne urządzenie do ogrzewania dorosłych pacjentów. Wyposażone w podstawę jezdną na 4 kółkach. Ustawiany nad łóżkiem pacjenta. | sztuka | 4 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie ……………………….. dni od dnia podpisania umowy do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

........................ słownie ............................................................................................................zł.

w tym:

wartość netto	- .........................................zł.

podatek VAT	- .........................................zł.

………………………

podpis  Wykonawcy

PAKIET 3

Zamrażarka niskotemperaturowa - 1 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Zasady oceny punktowej Funkcjonalność | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
|  | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1. | Zakres pracy w temperaturach | TAK Podać | Zakres -60 - -86 - 0 pkt. Szerszy zakres - 50 pkt |  |
| 2. | Regulacja temperatury co 1°C. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 3. | Pojemność | TAK Podać | Do 700 litrów - 0 pkt. Powyżej 700 - 50 pkt |  |
| 4. | Maksymalne wymiary zewnętrzne: wys. 2000mm, szer. 1020mm, głęb. 1020mm. | TAK Podać | Bez oceny punktowej |  |
| 5. | Możliwość demontażu lub indywidualnego rozmieszczenia półek wewnątrz. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 6. | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej lub materiału równorzędnego nadającego się do dezynfekcji. | TAK Podać | Bez oceny punktowej |  |
| 7. | Zużycie energii do 15kWh/24h. | TAK Podać | Bez oceny punktowej |  |
| 8. | Poziom hałasu do 65dB | TAK Podać | Bez oceny punktowej |  |
| 9. | Waga do 400kg | TAK Podać | Bez oceny punktowej |  |
| 10. | Rejestracja parametrów pracy (temperatury zadanej oraz bieżącej). | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 11. | Systemem powiadamiania sms (alarm spowodowany zbyt wysoką / niską temperaturą). | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 12. | Zapisane pomiary przenoszone do komputera za pomocą interfejsu USB. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 13. | Oprogramowanie - pozwalające na edycję i przetwarzanie danych na komputerze (drukowanie). | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 14. | Wyświetlacz LCD z podglądem parametrów pracy oraz historią zdarzeń. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 15. | Sygnalizacja alarmowa wizualna i dźwiękowa dot.: zbyt wysokiej / zbyt niskiej temperatury, braku zasilania, otwarcia drzwi. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 16. | Sterownik w języku polskim lub angielskim. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 17. | Podtrzymanie bateryjne sterownika przez min. 72h. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 18. | System backup CO2. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 19. | Otwór techniczny do wprowadzenia zewnętrznego czujnika temperatury. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 20. | Drzwi zamykane na klucz. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 21. | Czynnik chłodzący wolny od freonu. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 22. | Wyposażenie w system kółek, rolek lub inny umożliwiający przemieszczanie urządzenia z możliwością blokady. | TAK Podać | Bez oceny punktowej |  |
|  | Pozostałe |  |  |  |
| 23. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 24. | Paszport techniczny | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 25. | Bezpłatne przeglądy okresowe (dotyczy również części), w okresach wskazanych przez producenta, przez cały okres gwarancji | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 26. | Gwarancja min. 24miesiące | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 27. | Lokalizacja punktu/ów serwisowych zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z Rozdział 11 - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. - Dz. U. z 2015 poz. 876; (wymienić): | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 28. | Szkolenie personelu. | TAK | Bez oceny punktowej |  |

| l.p. | Pakiet 3 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamrażarka niskotemperaturowa | sztuka | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie ……………………….. dni od dnia podpisania umowy do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

........................ słownie ............................................................................................................zł.

w tym:

wartość netto	- .........................................zł.

podatek VAT	- .........................................zł.

………………………

podpis  Wykonawcy

PAKIET 4

Urządzenie do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego - 1 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Zasady oceny punktowej Funkcjonalność | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
|  | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1. | Zewnętrzny monitor pomiaru ciśnienia wewnątrz czaszkowego z możliwością połączenia z monitorem Nihon Kohden BSM 6501K. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Kolorowy dotykowy wyświetlacz z wyświetlaniem: - czasu implantacji czujnika - wykresu ciśnienia lub numerycznego zakresu ciśnienia, trendu - wartości najniższej i najwyższej ciśnienia, temperatury oraz temperatury średniej | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 3. | Praca na zasilaniu sieciowym jak i bateryjnym | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 4. | Zakres pomiaru min. -40 do 100 mmHg. | TAK PODAĆ | -40 do 100 mmHg - 0 pkt Większy zakres - 50 pkt |  |
| 5. | Czas pracy na baterii | TAK PODAĆ | do 3 godz. - 0 pkt powyżej 3 godzin - 50 pkt. |  |
| 6. | Wrażliwość monitora 5 μV/V/mmHg. | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 7. | Możliwość pomiaru temperatury. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 8. | Częstotliwość 0 - 45 Hz | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 9. | Częstotliwość próbkowania 100 prób na 1s. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 10. | Dopuszczalny odchył wartości parametrów poniżej 1mmHg przez pierwsze 24 h | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 11. | Eksport danych do PDF |  | Bez oceny punktowej |  |
| 12. | Wbudowany port USB | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 13. | Zestaw wewnątrzmózgowy do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego składający się z piezorezystancyjnego czujnika ciśnienia, wkrętu mocującego do kości czaszki, wiertła. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Alarmy |  |  |  |
| 14. | Informacja o przekroczeniu parametrów monitorowanego ciśnienia | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Pozostałe |  |  |  |
| 15. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 16. | Paszport techniczny | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 17. | Bezpłatne przeglądy okresowe (dotyczy również części), w okresach wskazanych przez producenta, przez cały okres gwarancji | TAK Podać | Bez oceny punktowej |  |
| 18. | Gwarancja min. 24miesiące | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 19. | Lokalizacja punktu/ów serwisowych zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z Rozdział 11 - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. - Dz. U. z 2015 poz. 876; (wymienić): | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 20. | Szkolenie personelu. | TAK | Bez oceny punktowej |  |

| l.p. | Pakiet 4 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego . | sztuka | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie ……………………….. dni od dnia podpisania umowy do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

........................ słownie ............................................................................................................zł.

w tym:

wartość netto	- .........................................zł.

podatek VAT	- .........................................zł.

………………………

podpis  Wykonawcy

PAKIET 5

Urządzenie do pomiaru zwiotczenia mięśniowego - 3 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Zasady oceny punktowej Funkcjonalność | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
|  | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2016 | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Pomiar z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia (akcelerometru) | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 3. | Zasilanie sieciowe 230 V 50Hz oraz bateryjne | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 4. | Kolorowy monitor z obrazowaniem: -TOF% T4/T1 -TOF% T4/Tref -Liczba PTC | TAK PODAĆ | . |  |
| 5. | Regulowany prąd stymulacji w zakresie min. 20-60 mA | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 6. | Tryby stymulacji: - pojedynczy impuls, - salwa dwóch impulsów, - seria poczwórna programowana automatycznie od min 15 s. do 15 minut, - liczba potężcowa. | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 7. | Pomiar z wykorzystaniem akcelerometru 3D | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 8. | Akcelerometr z adapterem na kciuk dla dorosłych oraz dla dzieci. W komplecie startowy zestaw elektrod oraz uchwyt montażowy. | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 9. | Akcelerometr 3d nie wymagający kalibracji | TAK NIE | Tak – 50 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 10. | Funkcja automatycznego wyłączania urządzenia po dłuższym okresie nieużywania | TAK NIE | Tak – 50 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Pozostałe |  |  |  |
| 11. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 12. | Paszport techniczny | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 13. | Bezpłatne przeglądy okresowe (dotyczy również części), min. 1 w roku, przez cały okres gwarancji | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 14. | Gwarancja min. 24miesiące | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 15. | Lokalizacja punktu/ów serwisowych zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z Rozdział 11 - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. - Dz. U. z 2015 poz. 876; (wymienić): | TAK PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 16. | Szkolenie personelu. | TAK | Bez oceny punktowej |  |

| l.p. | Pakiet 5 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do pomiaru zwiotczenia mięśniowego | sztuka | 3 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie ……………………….. dni od dnia podpisania umowy do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

........................ słownie ............................................................................................................zł.

w tym:

wartość netto	- .........................................zł.

podatek VAT	- .........................................zł.

………………………

podpis  Wykonawcy

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Centrum Leczenia Oparzeń

im. dr Stanisława Sakiela

ul. Jana Pawła II 2

41-100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca:

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy CLO/ZP/03/2017 prowadzonego przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24

ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

…………….……. dnia ………….……. r.					 …………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis)